## 医疗护理员专用护理用具第二批参数
医疗护理员专用护理用具第二批参数
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 采购需求（参数） |  | 投标参数 | 是否响应
1 | 病床 | 张 | 3 | 5200 | 15600 | （一）病床参数 1.规格:整床尺寸:2130（±20）×900（±20mm）×530（±10mm）； 床面宽度：850（±10mm）； 2.功能: 双摇杆系统实现各种体位，背板角度：≥70°，≥45°； 3.结构部件及材质要求: 3.1双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；床框及底座均加厚用材，采用≥30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重≥300kg，床体动态最大载重≥200kg； ▲3.2手动病床床框、底框采用双重涂层处理技术，金属管材达到内外防锈； 3.3螺管采用“防失效式双向到位保护装置”螺管系统，背部螺管精铜螺母，静音耐磨；有双向到位保护功能，有效延长使用寿命。 3.4摇手采用ABS含件注塑成型艺，内置Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计（有防滑的手指凹痕三个或以上），加长加粗用材不易折断； 3.5床头尾板，采用ABS原材料一次注塑成型，外表光洁如镜，硬度高，极易清洁，弧线形设计；床头尾板与床体连接处设有锁定开关，开关为钣金件一次冲压成型。锁止可靠，可兼做CPR心肺复苏按压板功能，可拆卸。床尾板四角配有防撞护角。床尾板外侧配备透明亚克力床头卡； 3.6防积垢折叠式护栏，下座隐藏倒置结构；加厚型金属合金开关和护栏上座，联结处采用双重固定结构，6根弯管支柱，与底座连接处成直角圆弧弯曲，强度高；护栏下座采用3mm厚冷扎钢板一体成型，护栏下座倒置安装在床板底部，牢固扎实，护栏可以整体拆卸，方便售后维护； ▲3.7五寸中控双面脚轮，脚轮骨架采用航空铝材料一次性压铸，质地坚硬且轻盈，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨； 3.8床板采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板（4块）整体一次模压成型，保持床板的完整性,提高床板强度，床板四角平滑；背部（床板）四周增加钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔，抗压力强，不变形； 3.9床体四周配六个输液架插座，钢管整体成型，无破裂之忧； 3.10设置床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后滑动； 3.11床体两侧共配四个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流。挂钩位于病床外侧，离地面距离≥350mm。 3.12金属焊接工艺要求：整床金属部件施以100%高精度焊接工艺，确保安全牢固。 3.13床底配有鞋子放置架 （二）床头柜技术参数 1.规格：（长×宽×高）480×480×880mm±10mm； 2.材质：整体ABS注塑成型，防潮防水，可冲洗，不生锈； 3.功能： 3.1床头柜顶盖配内嵌式水壶座：水壶座开口周边加厚，有效防老化破裂；隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩； 3.2具备餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜； 3.3储物柜内中间隔板可调节高度； 3.4弧线型柜门设计； 3.5配2寸带刹尼龙丝扣轮； （三）床垫技术参数 1.规格：厚度，长宽与床相匹配； 2.材质：外套，防水牛津布，高密度海绵+环保棕抗真菌生长。 2.1外套：防水牛津布； 2.2褥芯：高密度海绵+环保棕，使用舒适，久用弹力依旧，内褥环保棕抗真63.特点： 3.1外套采用防水牛津布，透气、耐磨； 3.2采用海绵加椰棕的双层结构，床垫软硬适中，60mm厚高密度海绵+20mm环保椰，承托性好，通风透气、不易变形； 3.3床垫采用弧形转角设计，防止磕碰。 （四）餐桌板技术参数 1、规格：餐桌板长度和床宽匹配，坚固不易断。 2、材料：采用全新纯正ABS工程塑料注塑成型面板，铝合金伸缩杆； 3、伸展摆放于护栏，可自由调节位置； 4、收缩悬挂于床头尾板，方便收藏，不占空间； 5、ABS面板硬度高，易清洁，可用水冲洗。 （五）输液架技术参数 1.规格：Φ19×1.0mm×860mm-1590mm； 2.不锈钢内外套管； 3.可伸缩双段式结构，操作灵活，美观大方； 4.四爪式设计，高强度铝合金挂钩，同时悬挂多瓶，方便多瓶输液。 ▲（六）其他配置：床头柜、床垫、餐板、输液架各一件；
2 | 多功能护理车 | 台 | 2 | 2000 | 4000 | 1 | 规格：外形尺寸长1000*宽450*高900mm
[6 empty] | 2 | 配置：全304不锈钢主体，整车由一个长450*宽450*高780mm的无盖箱体与一个长450*宽450*高780mm的三面通透三层板的架式体组合而成，架式体顶层做成凹槽深70mm，25*25面管压顶，直径25mm抓手距离车边100mm
[6 empty] | 3 | 底部主龙骨采用厚度≥1.2mm厚方管焊接稳固
[6 empty] | 4 | 配置4个医疗专用万向静音轮（其中2个带撒车功能）
[6 empty] | 5 | 立柱及面管采用25*25mm，厚度≥1.0mm厚方管焊接稳固
[6 empty] | 6 | 抓手采用直径25mm，厚度≥1.0mm厚焊接稳固
[6 empty] | 7 | 围板及层板采用厚度≥0.8mm厚板材折弯成型焊接稳固
[6 empty] | 8 | 围板及层板采用厚度≥0.8mm厚板材折弯成型焊接稳固
3 | 治疗车 | 台 | 5 | 2000 | 10000 | 1 | 规格：750*480*920mm
[6 empty] | 2 | 新款双层台面设计，两侧双层弧形推手，手感舒适，中部台面凹陷设计并嵌透明软玻璃,以防刮伤。新款台面尺寸：530*430mm不锈钢三面围栏。
[6 empty] | 3 | 可选配抽拉式ABS伸缩副工作台设计，可以延长应用过程中的工作台面 工作台面尺寸：380*350mm
[6 empty] | 4 | 抽屉配置：一小抽、一中抽、内置插条分格片大方便各种药品摆放分类。每层抽屉可独立拿出，便于放东西和清洁。三折静音轨道,小抽屉：长：430mm宽：370mm深度：70mm ,中抽屉：长：430mm宽：370mm深度：110mm。
[6 empty] | 5 | 配置二抽屉中控锁，可防止药品丢失。整车立柱采用优质塑钢一次成型设计美观耐用、中间选配旋转圆形污物桶
[6 empty] | 6 | 侧面选配置ABS生化锐器盒、两个方形ABS垃圾桶 。
[6 empty] | 7 | 豪华静音脚轮（二个带刹、二个不带刹）。
[6 empty] | 8 | ABS推车配输液杆一套
4 | 床单元消毒机 | 台 | 2 | 10000 | 20000 | 1★ | 采用臭氧消毒技术，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的杀灭率大于99.9%；
[6 empty] | 2 | 能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等；
[6 empty] | 3 | 机器采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒，包含抽真空、消毒、增强、保持、还原、记录、打印（选配）等功能（具体功能根据机型不同，功能有所不同），作用时间为0-600分钟可调；
[6 empty] | 4★ | 采用≥7寸触摸大屏幕，一键式消毒，微电脑程序化控制，消毒状态实时显示，消毒记录查询；
[6 empty] | 5★ | 消毒占用时间≤20分钟，机器运行全过程≤50分钟；（提供权威第三方检测报告）
[6 empty] | 6 | 臭氧浓度≥1000 ㎎/m3 、臭氧泄漏量≤0.003 ㎎/m3。提供权威第三方检测报告；
[6 empty] | 7★ | 臭氧还原采用臭氧解析装置+活性炭还原技术双保险，残留臭氧解析彻底；
[6 empty] | 8 | 最大噪音小于55dB；
[6 empty] | 9 | 对铜绿假单胞菌杀灭对数值＞3、对自然菌的杀灭对数值＞2（提供权威第三方检测报告）
[6 empty] | 10 | 消毒机有双保险丝+备用保险设计，均外置，方便检查、更换，保证安全。
[6 empty] | 11 | 消毒机内置大容量存储箱，便于取出及放置辅件；
[6 empty] | 12 | 随设备配有重复使用消毒袋、消毒罩以及一次性消毒袋、消毒罩，满足客户使用需求；
[6 empty] | 13★ | 臭氧发生器平均无故障时间≥20000h；
[6 empty] | 14 | 外壳耐腐蚀设计，增加使用寿命及安全系数；
[6 empty] | 15 | 出具最新的卫生批件或安全卫生评价报告；提供权威第三方上检测机构出具的消毒效果、臭氧相关参数的检测报告（检测报告需2020年后出具，中标后可提供检测报告原件）。
[6 empty] | 16 | 设备标配：主机 1 台、重复用床袋 2 个、床罩（一次性使用）10个。
5 | 合计 |  |  |  | 49600