## 宫腔镜（一体镜）参数
宫腔镜（一体镜）参数需求
序号 | 产品名称 | 参数 | 投标参数 | 是否响应
1 | 宫腔镜（一体镜） | 1、适用范围：产品供临床检查子宫腔内疾病和治疗时用。 2、镜体基本信息 2.1 主体镜工作长度： 205mm±3%、视向角30°±5%、视场角60°±15% 2.2内窥镜分辨率≥9.361p/mm，内窥镜照度＞1500lx。（工作距离为10mm时）。 2.3内窥镜镜体采用进口医用不锈钢材质，带有方向标。 2.4内窥镜采用蓝宝石光学玻璃、光纤、光锥，使用寿命更久；新型光学系统，柱状晶体排列技术。 2.5持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，高流量特性，进出水通道更通畅。 2.6内窥镜与鞘套一体化设计，无需反复拆卸，镜子不易受损。 2.7进出水通道可360°旋转，防止水路管缠绕。 2.8全自动磁片闭合操作通道，喇叭型器械插入口。 2.9诊断—治疗一体，镜体头端无创设计，最大插入部外径≤5.0mm 2.10消毒灭菌：满足高温高压方式（耐高温≥134℃,压力≥0.2MPa,时间≥6min）或过氧化氢低温等离子灭菌方式 (过氧化氢浓度55-62%,灭菌时间70min) 3、器械部分 3.1器械工作长度≥400mm、器械直径：1.6mm 3.2器械可360度旋转， 3.3器械可拆卸分为钳杆和手柄，