## 听力筛查仪参数
听力筛查仪参数
序号 | 产品名称 | 参数 | 投标参数 | 是否响应
1 | 听力筛查仪 | 评估方法： 噪音加权平均，有效信号峰值计数 刺激声： 非线性点击序列 刺激声音量： 70-84 dB SPL (45-60 dB HL)，自校准因耳道容积而异 点击率： 约 60 Hz 频率范围： 1.5 到 4.5 kHz 显示： 统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音音量 显示屏： 彩色液晶触摸屏，分辨率≥ 240 x 320 像素，LED，可调整背光 声音： 内置扬声器，用于发出击键和参考声音 语言设置：中文 内存：患者内存容量≥ 250 名患者 测试内存容量≥ 500 个测试 实时时钟：集成的实时时钟，用于为测量结果加盖时间戳。连接后，该时钟会自动与个人计算机时钟同步，最大偏差≤12 分钟 / 年。 备份：从仪器中取下电池后，保存≥ 5 天 数据接口：个人计算机： 到坞站的 IR 数据传输 – 从坞站到个人计算机的 USB接口 标签打印机： 到坞站的 IR 数据传输 – 从坞站到标签打印机的 RS232接口 调制解调器：到坞站的 IR 数据传输 – 从坞站到调制解调器的 RS232接口 预热时间：< 20 秒 耳声发射： EN 60645-6， 2 型 患者安全：• EN 60601-1，内部供电， BF 型， IPXO • U2601-1 ； CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90， • IEC 60601-2-26 • IEC 60601-2-40 电磁兼容性： EN 60601-1-2 电源电压： 正常为 3.70 V， 最大电池功耗： 测量时为 1.5 W 电池寿命： 连续使用 8 小时 （基于典型使用情形。实际使用会影响电池寿命） 充电时间：充满 ≤8小时 电池类型： 可充电锂电池 坞站：个人计算机接口，接口类型为USB。 USB 电源： 使用来自 USB 接口的 <100 mA 电流 打印机 / 调制解调器接口：接口类型：为RS232
配置清单：新生儿听力筛查仪主机 1台 探头 1套 探头尖 3个 耳塞 1盒 电源适配器 1套 充电电池 1块 清洁布 1块 中文使用手册 1册

## 经皮测黄疸仪
经皮黄疸仪参数
序号 | 产品名称 | 参数 | 投标参数 | 是否响应
1 | 经皮黄疸仪 | 1.产品小巧美观，易携带； 2.显示：1.3寸TFT显示屏； 3.★供电: 可充电锂电池，TYPE-C 充电接口 4.测量范围:0.0mg/dL-25.0mg/dL(0.0μmol/L-425μmol/L) 5.测量精确度: 当测量结果为0-15.9 mg/dL（0-270μmol/L）时测量精度为±1mg/dL(±17μmol/L) 当测量结果为16-25 mg/dL（272-425μmol/L）时测量精度为±1.5mg/dL(±25.5μmol/L) 6.存储功能: 可以存储50个最近的测量结果，并可以循环查看存储数据 重复性<10%. 7.显示单位支持μmol/L和mg/dL； 8.测量模式可以切换单次值和平均值模式； 9.★设备内置蓝牙模块，支持数据上传至APP软件。 10.★LED光源，检测前，无需等待时间 11.节能环保，开机状态下（非充电时）若无操作，90 秒内自动关机 12.快速充电：充电时间不超过3小时 13.测量次数：一次充电可测量1000次以上 14.校验盘: 对黑色屏(“00”)显示0.0或0.1 对黄色屏(“20”)显示20.0±1

## 胎心中央监护系统（一拖一）
胎心中央监护系统（一拖一）参数
序号 | 产品名称 | 参数 | 投标参数 | 是否响应
1 | 胎心中央监护系统（一拖一） | 1.品牌主机：CPU:酷睿双核四线程，内存≥4G，显存≥2G，硬盘≥1T，配备激光打印机。 2.液晶显示屏≥21.5″,可升级四屏显示。 3.★中央监护系统支持来自监护仪端监测：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创血流动力学（ICG），有创心输出量（C.O.），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数的显示和数据存储。 4.中央监护系统支持工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连,满足科室在护士站，医生办公室，会议室和科室外进行病人监护信息的集中查看。 5.★可配置多种模式：多参监护专用、胎监监护专用、遥测监护专用、混合综合模式(安装时选择)。 6.★混合联网，可同时支持胎监、遥测、病人监护仪系列子机联网。 7.★支持多屏显示：单屏，双屏，四屏任意选择；单屏显示器最多可显示 32 床监护信息，双屏可显示 64 床， 四屏可达到 128 床监护信息, 满足科室不同病床数量的集中监护需要。 8.自动识别接入显示器的尺寸，并自动布局适应显示，方便根据科室需求进行灵活配置。 9.重点床位监护(实时波形、波形冻结、波形回顾、趋势回顾、报警回顾、报警设置、显示设置)，显示单台床边机的全面信息。 10.中央站支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口。 11.监护仪和中央系统智能双向识别，可自动显示床旁机类型，床号。 12.远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机心电导联，增益，滤波方式调节，控制床旁机参数报警范围和报警级别。 13.支持医院标准HL7协议，支持连接医院HIS系统。 14.病历管理功能，支持多达11种条件的检索功能。 15.海量存储，支持20,000 个历史病人监护数据的存储与回顾。 16.支持移动硬盘和U盘导入导出病例数据，具有掉电保存功能。 17.具有胎监诊断自动评分功能。具有胎监实时监护打印报告和胎监诊断回顾打印报告。 18.强大的报警系统，全参数同屏集中设置，应用至所有病床，简化操作。 19.支持冻结打印、回顾打印、实时打印、趋势打印、NIBP列表打印、报警事件列表打印、报警波形打印，具有打印预览功能。
C11胎儿监护仪技术参数： 1.配置: 胎心率、胎动、宫缩压力、内置打印机、锂电池，选配功能：双胞胎、胎儿换醒器 2.超声工作频率：1MHz 3.超声波束声强：Iob<10mW/cm2 4.▲胎心率测量范围：30bpm～250bpm，精度：±1bpm 5.宫缩压力测量范围0-100单位。 6.具有手动胎动和自动胎动标记功能。 7.不小于5.5英寸折叠式液晶屏，0-90°可调，方便观察。 8.▲隐藏式提手设计，美观大方。 9.位于正前方的打印机纸仓，方便装纸，更利于观察。 10.内置热敏打印机宽度不小于112mm，并支持USB外置打印机。 11.▲统一传感器接口设计（胎心、宫缩、胎动），探头自动识别，可随意插拔。。 12.标配高灵敏度防水探头，可进行水中分娩。 13.内置专家评分功能，包括【KREBS】、【Fischer】、【改良Fischer】、【NST】。 14.具有胎心信号强弱提示，交叉通道验证、双胎迹线分离功能。 15.具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响。 16.▲支持回顾120h趋势数据，2000组NIBP测量数据，300次参数报警事件的存储和120min全息回顾冻结波形回顾。支持U盘导出导入病例； 17.▲支持智能电源管理，可定时触发锁屏，待机，关机，节能环保。 18.标配内置锂电池。 19.内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统。