## 带升降功能豪华转运车
带升降功能豪华转运车参数需求
序号 | 产品名称 | 参数 | 投标参数 | 是否响应
1 | 带升降功能豪华转运车 | 外部尺寸 1.平车面尺寸：≥1920*640/700±10mm 2.升降高度：≥520-810±10mm 3.净重≥83kg， ≥最大承重 250kg
产品包装：标准纸箱+木框底托 适用范围：用于运送、转移患者。
1.床面：采用ABS工程吹塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，床板四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作。 2.护栏:台面两侧配二片可提升式护栏,优质ABS工程塑料，弧线型流畅设计，经过整体中空吹塑一次成型; 装有气弹可缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命通过提手开关实现上下提升功能，护栏的上部呈易于握持的形状可作病人起立时的助力棒;给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面，提高舒适度及护栏使用寿命。
后背折起角度范围≮0~75±5度
床面升降范围mm≥290±10mm
手柄操作按顺时针方向旋转，床面上升，反之则下降。
后背调节气弹簧，不得有漏气泄压滑落现象。
空载时，手柄起动力矩不大于2N.m，试验重量为2Kg
头部带有氧气瓶托架，在车内可放置4L氧气瓶，解决了使用氧枕至供氧中断或不足的问题 ;增加了氧气容量,减少漏氧发生，延长了携氧转运时间,整个转运车操作简单、易行,能更好的满足急危重症患者的全程氧供需求。
车头车尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液。
整体升降采用摇杆式设计，升降行程520-810mm，摇把采用具有过盈保护，自动润滑功能。
承重部分： （1）转运车置于水平面上，当床面的中间部位承受250Kg重物后，其凹度不大于20mm，撤掉重物后没有塑性变形，各部位无异常现象。 （2）转运车置于水平面上，当床面与床框任一侧的中间部位承受250Kg重物后，其凹度不大于50mm，撤掉重物后，床框没有塑性变形，各部位无异常现象。
脚轮为4个中控脚轮，直径150mm。外罩包ABS防缠绕，坚固耐用。脚轮转动灵活，并能承受240Kg以上的重量，无变型和卡滞现象。
辅助装置：带有厚度30±5mm牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。转运车左右两侧配置引流挂钩。
功能特点 1、采用采用摇杆式设计控制床面升降 2、专用医用脚轮使车运动稳定、可靠、轻巧。 3、配备专用舒适床垫以及输液管。 4、ABS护栏，可以安防护病人。 6、配备中控刹车兼导向系统 。 7、中控刹车具备万向、刹车、定向等功能。
使用注意事项： （1） 床体一次成型的面板，护栏，请勿碰撞； （2） 摇手不用时，拉出摇手护套放下摇手，不伸出床体外，防止行走碰伤 （3）使用护栏时，请检查升起是否到位，以免发生不必要的危险
配置清单： 车体 1张 两大护栏 1套 垫子 1张 轮子 4个 输液杆 1个

## 多层器械车
多层器械车参数需求
序号 | 产品名称 | 参数 | 投标参数 | 是否响应
1 | 多层器械车 | 材质:主体材质采用冷钢塑喷塑件
三层工作台面，中层可调，可置放各类监护仪器或治疗仪器
产品尺寸:≥555X500X925mm 包装尺寸:≥680X680X1015mm
净重:≤30kg，毛重≤33.5kg