
院内议价文件
项目名称：防城港市第一人民医院失眠治疗仪采购项目
采购单位：防城港市第一人民医院

2025年  月
一、项目要求及技术需求说明：

（一）标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则竞标无效；非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达2项（不含）以上的竞标无效；

（二）供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

	项目要求及技术需求

	项目名称
	数量
	项目要求及技术要求

	失眠治疗仪
	1
	1. 适用范围：本产品适用于治疗或缓解失眠症状。

2.设备作用机理失眠治疗仪是一种用于治疗或缓解失眠症状的电刺激治疗设备，在电极的阳极和阴极之间产生一个高精度电流，用于进行经颅电刺激。tDCS模式下，产品通过恒定可调节的微电流（0-2000μA）通过刺激电极（电极片）作用于患者治疗部位从而达到治疗效果。除此之外，在治疗的同时，通过舒缓的音乐同步播放，让患者从身至心的放松，使治疗效果更进一步。

3.治疗方式：产品包含tDCS/音乐治疗多种治疗模式，可自定义治疗方案。

4.tDCS 模式性能：电流强度设置范围0μA~2000μA可调，误差不大于设置电流强度的±10%。

5.输出波形：经颅直流电刺激（tDCS）波形是一条直线。刺激时间为20s～30min可调，误差不大于±5%设定值。

6.报告管理：系统支持报告打印，报告查询，报告保存等功能。

7.电流强度调节便捷操作：系统界面可在治疗过程中根据患者的适应情况随时调节电流强度。

8.输出电极：双输出电极，配备专用电极线，有效保证电极输出电流稳定可靠。

9.电流输出电极片：专用电极片，可靠牢固贴于身体固定位置，有效保证输出电流波形作用于睡眠中枢核团。

10.电气安全：设备符合GB9706.1-2020、YY9706.210-2021中规定的要求。

11.电磁兼容性：符合YY9706.102-2021《医用电气设备第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容要求的试验》的要求。

12.输出端开路和短路的影响：刺激仪能承受输出端开路和短路的影响，其性能不会消弱。

13.工作环境

环境温度：5℃~40℃;

相对湿度：≤80%RH;

大气压力：86kPa~106kPa

使用电源：输入交流：AC220V,50 Hz;

14.软件运行环境

CPU:4核及以上；

内存：16G及以上；

硬盘：512G及以上；

显示分辨率：1920*1080及以上；

操作系统：Windows10/Windows11及兼容版本。

网络条件：广域网、局域网

15.刺激脉冲幅度：≤20V

16.电极输出峰值电流：≤10mA

17.治疗仪防电击类型：I类

18.治疗仪应用部分防电击程度： BF型 转运推车：万向轮灵活方便，转运把手，可方便在门诊、病房内使用。

19.配套使用的电极片价格≤5元/片。

20.配置清单：

系统控制软件v1 1套 

台式一体机 1台 

医用台车 1 台 

控制器 4个 

电极片 16对 

电极线 4 根 

数据线 4根 

说明书 1本 

保修卡 1 张 

合格证 1 张 




	▲商务条款要求：

	1
	交货期：按采购人要求。

	2
	交货地点：防城港市指定地点（由采购单位指定）。

	3
	签订合同时间：按采购人要求。

	4
	付款方式：自合同签订之日起，采购人向财政部门申请合同总价款的 50%，实际付款金额以财政部门下达的金额为限；申请的财政资金下达到位后10个工作日内支付给供应商。设备安装调试经验收合格后，采购人向财政部门申请剩余的合同款项，实际付款金额以财政部门下达的金额为限；申请的财政资金下达到位后10个工作日内支付完成剩余款项支付（不计利息）。供应商在每次付款前，须向采购人开具对应金额的合法有效足额发票。

	5
	验收要求：采购人需要对成交供应商工作成果进行登记确认，供应商应予以配合，并出具验收报告等书面意见。

	6
	质保期：整机质保期不少于3年原厂全保。

	7
	售后服务要求：

1.保证质保期内能提供原厂配件供应保障，超过质保期的维保只收配件成本费。

2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：

（1）负责送货到用户现场，在用户要求的时间内负责安装调试合格，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止。

（2）设备出现故障时6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场。

（3）质保期内对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的质保期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，应由成交供应商负责修理。质保期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。

（4）开机率≥95%（按全年365天计算），停机最多18天，超过1天，质保期延长7天。

	8
	验收标准：
1.所有货物必须是响应文件递交截止时间止两年内生产的全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交供应商双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或优于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

2.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。

3.成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

4.安装后达到验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。成交供应商提供产品的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为验收标准，采购人可组成验收小组对产品进行复检与性能测试，成交供应商派出技术人员协助此项工作。项目验收合格后，签署验收合格书。

5实施和安装要求：

（1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；

（2）安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责；

（3）严格按产品的安装规范要求进行安装，确保安全。

	▲报价要求：

	
	1.供应商投标的价格应包含且不限于以下的费用：

（1）服务的价格；

（2）服务的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）系统安装费用等所有费用。

（6）接入医院信息系统费用。

（7）系统设备按规定需要第三方检测公司检测的费用。

2.投标活动中如有虚报和欺瞒，一经发现医院将拒绝付款并退货，中标方必须赔偿医院由此造成的所有损失。


二、评审程序和评定成交的标准

（一）议价小组成立

议价小组组成：议价小组由采购人负责组织，成员应包括院内相关专家，且人数为3人以上的单数，以确保决策的客观性和公正性。

议价程序：
（1）供应商资格审查：对参与议价的供应商进行资格审查，确保其符合采购项目的要求。

（2）符合性审查：对通过资格审查的供应商提交的议价报价文件进行符合性审查，确保其响应文件满足采购需求。

（3）议价评审：对符合要求且达到3家以上的供应商提交的议价内容进行评审。评审过程中，以与供应商达成的最终议价结果作为依据，并按照价格从低到高进行排序。

（4）信息保密：议价过程中，议价小组成员不得透露与议价有关的任何供应商的技术资料、价格和其他信息，以保证议价的公正性。

（5）议价记录：议价过程全程影音记录，确保议价过程的透明性和可追溯性。

（6）议价结束后的约束：议价结束后，议价小组不得再与供应商进行任何形式的商谈，以避免影响评审结果的公正性。
（二）成交候选人推荐原则

1.推荐原则：议价小组应当从质量和服务均能满足议价文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上的成交候选人。如果评审价相同，则按照最后报价由低到高的顺序依次推荐；如果最后报价也相同，则由议价小组联系供应商再次报价，以确定最终的成交候选人。

2.成交供应商确定：推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商，并编写评审报告，详细记录评审过程和结果。

（三）采购活动终止条件
供应商不足：在采购过程中，如果符合议价文件要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家，则采购活动将终止，以确保采购过程的公平竞争和采购结果的质量。

三、 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式 ）
响  应  文  件
项目名称：

项目编号：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

供应商应提交的资料
一、证明文件

（一）供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；
（二）法定代表人完整有效的身份证复印件；

（三）法定代表人（企业负责人）授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件

（四）厂家生产许可证、产品注册证、产品备案证明等证书复印件；（如有 请提供）

（五）除议价文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

二、报价材料

报价表

商务条款偏离表格式

技术需求偏离表

议价竞标声明

无串通竞标行为的承诺函法定代表人（负责人或自然人）授权委托书（如有委托时）

信用承诺函 防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

注：以上材料必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

 报  价  表
项目名称：                项目编号：                    

供应商名称：                                    

单位：元

	项号
	货物名称
	数量

①
	计量

单位
	品牌型号
	单价

②
	竞标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	


注： 

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。

3.议价文件中列明采购专用耗材的，应按议价文件规定的耗材量或按耗材的常规使用量提供报价。

4.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。
5.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。
6.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。
法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
商务条款偏离表格式

	项目
	竞文件商务条款要求
	是否偏离
	供应商的承诺或说明

	服务期
	
	
	

	配套（售后）服务
	
	
	

	交付使用期、地点及方式
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	验收标准
	
	
	

	其他要求
	
	
	


法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
技术需求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
	序号
	标的名称
	议价文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：应对照议价文件“议价采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供服务和货物已对议价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”“满足”或简单复制议价文件要求，将导致议价被拒绝。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

议价竞标声明

致：采购单位：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的议价竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按议价文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部议价文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与议价有关的一切数据或资料；

（4）响应议价文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本议价有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           账号/行号：           
8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：                                                

供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 
无串通竞标行为的承诺函
一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在议价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

                               年   月   日

法定代表人（负责人或自然人）授权委托书

（如有委托时）

致：         （采购人名称）：

我         （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权         （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人或自然人）身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（盖公章）：                      

                                         年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

信用承诺函
防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：   年   月   日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

供应商名称（签章）：

日期：  年  月   日



