采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 第一部分 项目需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 中小企业行业划分 | 技术需求 |
| 1 | 二氧化碳激光手术系统（智能型） | 1套 | 工业 | （一）技术参数要求： 1.适应症：与手术显微镜配合，用于微创治疗咽喉部病变以及组织的切割、凝固、汽化与打孔。 2.激光显微瞄准器（激光显微瞄准器是连接耳鼻喉显微镜和二氧化碳激光的设备） （1）激光显微瞄准器：超长焦距设计为200mm～450mm，可随显微镜焦距变化进行无极调焦。 （2）激光显微瞄准器内光路传输：通过变曲率镀金镜反射原理传输，以保证经显微镜视线、半导体瞄准光线、CO2激光手术激光线三线同轴。 （3）手术显微镜：能支持（连接）配合不同型号手术显微镜。 （4）激光显微瞄准器安装：要求安装、拆卸方便，体积小，有快装、快卸卡口，不伤害物镜。要求拆卸后不影响显微镜单独使用。要求能快速与各种手术显微镜连接或拆卸，可适应不同术式要求。 （5）激光显微瞄准器镜片：采用红外镀膜技术，全反激光能量、完全不会漏光，保护使用者的人身安全（全反镀膜技术保证实施手术术者在显微镜下即使不佩戴防护镜依然能保证医生的安全）。 （6）瞄准光（指示光）：红色635nm半导体指示光， 0.1mw≤功率≤5mw，亮度从弱到强可调。 （二）二氧化碳激光主机（要求可与激光显微瞄准器配合使用也可以单机操作使用） 1.激光波长：10.6μm 。 2.导光系统：七关节高精度导光臂，采用的导光臂激光与指示光输出同心度优于0.05mm，要求关节灵活稳定，全数字加工。 3.输出功率：连续输出1～30W，调制脉冲输出1～20W，短脉冲输出1～10W，峰值功率250W。 4.输出方式：连续、单脉冲、调制脉冲、短脉冲四种输出方式。 5.具备内置智能图形扫描功能：激光可按设定图形自动扫描（切割、烧灼、汽化）。切割图形有圆弧、直线、圆圈扫描光斑，长短、弧度、形状任意调节及旋转；点面状光斑可逐层汽化组织，方便打孔、凝固及汽化。 6.治疗手具：具有f=50mm，f=100mm两种聚焦手具。 7.脉宽：最小脉宽为0.1ms。 8.冷却系统：封闭内循环水冷却。 9.电源：AC220V±10% 50Hz 5A。 （三）其它要求： 1.要求具有符合人体工程学的左右手功能，可互换的左右手功能能满足不同使用人员的操作习惯。 2.采用专业手术整体设计：可折叠式导光臂、集中收纳悬挂系统、各种附件配件收纳箱，使附件可与主机集合在一起，要求能便于移动，方便手术室集中设备管理。 （四）配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 激光主机; 1. 2; 智能扫描系统; 1. 3; 七关节导光臂; 1. 4; 激光防护眼镜; 1. 5; 激光防护眼罩; 1. 6; f=50mm治疗手具; 1. 7; 脚踏开关; 1. 8; 标准电源线; 1. 9; 使用说明书; 1. 10; 合格证; 1. 11; 产品三证; 1. 12; 激光显微瞄准器; 1. 13; 防尘罩; 1. 14; 显微镜连接器; 1. |
| 2 | 耳鼻喉镜清洗工作站 | 2套 | 工业 | （一）技术参数要求 1.台面、洗消槽、功能背板及干燥台等主体配置与材质要求： ▲（1）洗消槽、功能背板、干燥台面等，采用改性PMMA高分子材料，板材材料要求：拉伸强度≥135.0MPa、断裂生长率≥15.7%、弯曲强度≥253.9MPa、简支梁缺口冲击强度≥10.2CkJ/m2、10%应变时的压缩应力≥453.9Mpa。（签订合同后供货时中标人须向采购人提供具有资质的检测机构出具的产品制造商材料拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度及10%应变时的压缩应力的检测报告复印件） ▲（2）用模具一体成形，要求抗压强度高，柔韧性好，耐侯性强；要求抗氧化，耐强酸强碱，能满足清洗槽使用消毒液不腐蚀（签订合同后供货时中标人须向采购人提供具有相关资质的检测机构出具的PMMA-ABS板耐化学试剂1%NaOH溶液和5% H2SO4溶液腐蚀，并且板材在其中浸泡48小时无可视变化的检测报告复印件）；要求表面光滑、易清洗、耐磨损、寿命长，能保证损伤后极易修复，对人体无毒性等。无任何接缝，所有倒角为大圆弧，保证无卫生死角。 ▲（3）签订合同后供货时中标人须向采购人提供具有资质的检测机构出具的管路、管件、配件具有耐腐蚀性的检测报告复印件。 2.台面、洗消槽及干燥台的规格与形状要求： （1）纤支镜高背板主体数量要求约3m； （2）纤支镜单方槽规格约为：长0.5m×宽0.76m、双方槽规格约为：长1.00m×宽0.76m、干燥台规格约为：长1.00m×宽0.76m、拐角槽：长0.955m×宽0.955m； （3）采用清洗消毒槽防泛水设计：槽面向内侧倾斜5度，前端高于后端5厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，不会流到柜门或室内楼地面，导致因污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒。干燥台造型设计，要求能有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落，要求能全方位的保护内镜及附件等。 （4）采用台下柜向前15度倾斜式设计，要求能保证操作人员在操作过程站立时的舒适感，要求能有效防止操作人员的腰酸背痛，要求内镜清洗工作站规格尺寸能满足各种清洗内镜需求，要求槽大小合适能便于清洗，不损伤内镜，采用台面高度约880mm，前后宽度约785mm（槽口前后宽度尺寸约为420mm～470mm：干燥台无槽口尺寸），各功能槽左右长度外框尺寸约为500mm～1710mm（槽口左右长度尺寸约为 355mm～800mm）。 （5）内镜清洗工作站不锈钢主体支架采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm。 （6）要求工作站清洗槽、消毒槽有容量标识，标示的分度值不大于2L，且容量标识误差不超过20%。 ▲（7）功能背板采用吊柜式设计，吊柜选用PVC板（或SUS304不锈钢）材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈现象；柜体开门方式采用平行开门设计，要求符合人体工程学设计，要求方便操作人员操作；功能背板长度与槽体长度尺寸一致，要求便于搬迁、重组、升级。 3.多功能自动灌流器配置及功能要求： （1）自动灌流器配置数量要求：4套 （2）操作面板采用人性化“隐形设计”，要求能有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤，同时不留卫生死角、不占操作空间； （3）自动灌流器由两部分组成：操作面板、执行部件。要求维修时只需单个更换、节约费用、维修方便。 （4）执行部分由：高压水泵、电磁阀、供气管组成。 （5）在清洗、漂洗、浸泡消毒、末洗、干燥等五步组成，每步都必需配置单独的自动灌流，并严格按国家相关规定标准要求，采用洁净的“一次水”灌注，不从槽内使用循环水或其它地方的未处理水灌注，杜绝交叉感染或造成内镜的意外损坏。 （6）自动灌流器可以全自动一次性完成三个环节的工作：注液、注气、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，为集成芯片（可电脑程控），要求体积小、运行稳定、快速。 （7）各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），要求操作简单方便，计时准确。 ▲（8）面板采用7寸彩色液晶屏，屏幕分辨率1024*600。各流程功能均由微电脑控制，一键启动。采用触摸控制按键，非按键膜按键，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行操作； 4.快速接头材质及功能数量要求： （1）快速接头数量要求：4个。 （2）快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，要求能有效的防止酸碱腐蚀，增强耐磨性。 (3)快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，要求操作方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散。 5.水处理器的数量及性能要求： （1）水处理器数量要求：1个； （2）处理性能指标要求：能根据不同科室的内镜洗消要求，配置有不同等级的水质处理设备。采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗。要求能防止交叉感染。高水平消毒用水为5μM和1μM分级高精度超微过滤流量：0.5t/min。要求达到国家卫生相关规范标准。 （3）功率：≥750W，电压：220V，要求可更换滤芯。灭菌用水过滤精度为0.01μM，采用不锈钢材质，多层式渗透，要求净化过滤水质能保证内镜清洗安全，能预防水中杂质造成内镜阻塞，可采用反冲式维护清洗，水处理量：2～5T/h可选。 6.节酶系统 （1）要求达到国家卫生相关规范标准。 （2）内镜各腔道灌注5s～10s，灌流总量≥200mL。用酶量只有原有常规方法的5%～10%，节约酶液达90%～95%。 7.中心气体处理器的数量及性能要求： （1）中心处理器数量要求：1套； （2）采用气体处理器，气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa），专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤内镜。无耗材、免维护、免清洗。 8.专用空压机 （1）专用空压机数量要求：1个； （2）包含空气压缩机和中心气体处理器，具备油水分离功能，采用无油气泵； （3）中心气体处理器包括气源处理系统和灌流气压调节器； （4）中心气体处理器（空气过滤减压装置）能过滤直径≥0.3μm的微粒； （5）具有压力显示功能，显示精确度≤0.02 MPa； （6）具备压力可调功能，可调范围 0.05MPa～1.0MPa。 9.高压供水器 （1）高压供水器数量要求：1套 （2）电压：DC≥12V，电流：≥3.5A，出水水压：≥0.4MPa（恒压）。功率：≥36W，流量：≥5.0L/min（0.3T/h），控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性。提供恒定高压力注水（用户供水水压在高于或低于设定压力时自动启动，维持恒定压力）。 10.全不锈钢高压气枪的数量及材质性能要求： （1）全不锈钢高压气枪数量要求：3把 （2）材质采用304#不锈钢，要求能防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。 （3）内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压。 11.全不锈钢高压水枪的数量及材质量要求： （1）全不锈钢高压水枪数量要求：2把； （2）材质采用304#不锈钢，要求能防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。 （3）内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或波吹内镜的注水注气孔时水会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由高压供水器精确调控水压。 12.给排水系统的数量及材质要求 （1）给排水系统数量要求：4个点位； （2）给水系统材质采用：SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250µm（≥60目），全304＃高压编织供水软管及管件；PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2017中PP-R技术要求和SH-T1750-2005技术要求。排水系统采用：304#不锈钢下水器；PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 13.供气管路要求： （1）专用的气动部件：外径≥7.9mm，内径≥5.4mm，耐压≥15kg。 ▲14.浸泡槽电动方槽盖数量要求：1个； ▲（1）采用透明亚克力面板，触摸屏和脚踢感应两种控制方式，要求能充分把每个槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况。 ▲15.镜体测漏系统（1套）： （1）采用微电脑控制系统和电子压力传感器检测压力，使用旋转编码开关调节测漏压力和测漏时间，检测压力和检测时间连续可调，测漏结束自动泄压和数值提示，可根据不同内镜厂家要求，选择测漏压力和测漏时间，保证检测灵敏度和保护内镜免受过压影响； （2）测漏压力数字显示，连续可调，压力范围 1～35KPa；测漏时间数字显示，连续可调时间范围 10～90 秒。 16.软式单门内镜储存柜（1个）： （1）内胆要求采用改性高分子材料，独立开模整体吸塑成型，要求无缝隙、不藏污纳垢、易清洁、表面细菌残留量低、对内镜无磨损。外部材料要求采用多工艺处理的钢塑材料，与内胆融为一体，柜内空间密闭； （2）软镜柜内要求设计有透明 PMMA 制成的内镜附件悬挂专用装置（上中下三件套，全方位的定位内镜，要求能防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，能适应不同尺寸的内镜需要），严格按照《内镜清洗消毒技术操作规范（2004 年版）》 第三章第二十六条中的“镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位”的规定，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤； （3）可存软镜数量：6条。 17.运转车（1台） （1）软式内镜托盘约长580*宽430*高103（大圆角） （2）托盘:上下两层，材质采用改性 PMMA 高分子复合材料,经高温吸塑而成,要求弹性好、表面硬度高、抗氧化、耐酸碱、表面光滑易清洁、耐磨损等。盖子：采用透明的PMMA透明亚克力； （3）车体：由冷轧板经特殊工艺加工而成，外表面喷塑。 18.100L/H内镜室专用纯水机（1台） （1）产水量：100L/h/套（25℃）； （2）水利用率：≥50%； （3）脱盐率≥ 98%； （4）产水水质： ①处理方式：预处理+单级反渗透+在线消毒+纯水箱+恒压供水； ②纯水电导率：≤15μs/cm （25℃）； ②符合WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)中纯化水卫生要求，细菌总数≤10CFU/100ml。 （5）设备主要技术要求/标准性能 ①全自动运行控制，自动开停机，要求实现无人看管； ②预处理系统自动冲洗及再生运行； ③反渗主机的自动清洗保养功能，具有自动脉冲冲洗功能； ④具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 ； ⑤多功能监测要求能实现水质、流量、压力等在线显示； ⑥要求具有智能平衡系统能确保设备运行的稳定与安全； ⑦配置在线杀菌装置：软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水，纯水具有循环管路； （6）控制方式：采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率； （7）组成：该水处理设备由预处理系统、单级反渗透主机及纯水供水消毒系统组成； （8）预处理系统：由软化过滤器、保安过滤器组成； ①软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥1m³/h； ②罐体规格为817树脂罐，品牌参照或相当于北京荣鑫泰； ③阀体为全自动再生控制阀； ④盐箱：≥25L、内置式； ⑤保安过滤器：材质为工程塑料，流量≥1m³/h； （9）反渗透系统 ①处理方式：单级反渗透。 ②高压泵要求：泵体材质：不锈钢、流量≥0.8m³/h、扬程≥100m。品牌参照或相当于三角洲 ③膜元件要求；脱盐率≥98%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜， 型号参照或相当于4021； ④膜元件数量：1根/套 ⑤集成在碳钢机架，主机尺寸：约880 mm×700 mm×1370 mm（长×宽×高），内置水箱尺寸：≥80L； （10）纯水供水系统：:由不锈钢储水箱及纯水泵等组成； ①纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥1m³/h、扬程≥20m ②品牌参照或相当于三角洲 ③水箱：容积≥80L，材质为不锈钢或PE，带液位装置。 ④供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。 ⑤系统管道：U-PVC； ⑥在线消毒系统：由在线杀菌装置计量泵、加药箱组成 （11）水、电耗量、重量： ①出水量：≥100L/h ②设备功率：1.0KW ③设备电源：220V ，50Hz； ④供水压力：0.2Mpa～0.6MPa（最佳为0.3MPa ）； ⑤进水最佳水温：5～35℃ （25℃ 最佳） ⑥重量：约 180Kg。 （二）设备配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 吊柜背板; 3M. 2; 中心气体处理系统; 1套. 3; 水处理器; 1只. 4; 高压供水器; 1个. 5; 专用空压机; 1个. 6; 给排水系统; 4点位. 7; 电动方槽盖; 1个. 8; 高压气枪; 3把. 9; 镜体测漏系统; 1套. 10; 高压水枪; 2把. 11; 自动灌流器; 4套. 12; 单门内镜储存柜; 1台. 13; 100L纯水机; 1台. 14; 运转车; 1台. |
| 3 | 4K动态鼻咽喉镜 | 1套 | 工业 | （一）技术参数要求 1.摄像系统 ▲（1）完全数字式4K内窥镜摄像主机，4K分辨率主机，同时支持3D内窥镜； （2）主机具有2D/3D切换按钮，要求支持术中一键切换模式，无需更换摄像头； ▲（3）分辨率 3840X2160P； ▲（4）信号扫描方式为逐行扫描 ▲（5）具备术中自动补亮照明以及自动测光技术：具有术野边缘，特别是组织深部间隙自动补亮功能，要求能使整个视野都非常明亮，没有光亮暗区。配合手术器械使用时，能自动进行测光，能根据手术器械大小及距离自动设置亮度，要求能保证全部手术视野均非常明亮，无忽明忽黑的情况； ▲（6）要求摄像主机能实时按照MPEG 4/H.264格式压缩视频，并配置USB数据传输接口； （7）自动曝光亮度控制； ▲（8）主机配置2路DVI、4路HD-SDI（支持4K）、USB数字输出接口； （9）内置菜单功能：可手动设置亮度、色彩、放大、中心对焦、边缘增强、快门速度等； （10）主机配置单独的麦克风接口，配套网络化手术室，要求能实现实时的视频和音频交流； （11）主机面板配置手动多级亮度、多级清晰度、对焦模式、应用环境等按钮； （12）多组应用环境设置，可适应神经外科、耳鼻喉科、妇科、普通外科等微创学科； （13）支持自动光源调节，具有Iris Control自动光源接口，主机可根据应用需要自动调整光源亮度的输出； ▲（14）主机一个摄像头接口支持连接多组应用部件：包括同品牌电子内窥镜（硬性与软性）、单晶片、三晶片、3D摄像头、4K摄像头等，无需设置支持即插即用； （15）系统至少内置血管增强、荧光染色、景深增强等图像增强功能，要求能在术中使用摄像头控制按钮或脚踏开关实时切换并显示。 （16）主机配备原装进口4K连线； ▲（17）支持配套无线脚踏开关，可扩展配置额外2个功能键，可设置≥8种主机及录像及编辑功能； 2.高清电子鼻咽喉镜 （1）CCD位于插入管的前端； （2）视野≥85°,景深：3-100mm； （3）插入管最大外径≤3.6mm； （4）弯曲角度，上130°，下130°； （5）成人及儿童皆适用； （6）内置麦克风，可用于动态喉镜检查或录制检查中的病人嗓音 （7）枪式手柄，带2个功能按钮，可左右手交替操作，要求符合人体工程学原理； （8）内置LED光源，使用寿命≥10000小时； 3.4K摄像头 （1）摄像头配置2个可按键编程的功能键； （2）摄像头f=16-32mm，支持最大1.8倍电子放大亦可实现全高清分辨率。电子放大不丢失细节，图像亮度不变 （3）摄像头有4K标志；分辨率3840X2160p； 4.冷光源 ▲（1）灯泡为LED ； （2）单个灯泡使用寿命为1万小时以上； （3）色温≥5800K； （4）工作模式：连续； ▲（5）LED双灯设计，冷光源主机有2个光纤接口； （6）具备自感应保护功能，拔出光纤后可自动切断灯泡电源； 5.导光束直径≥3.5mm，长度≥300CM； 6.专业医用高清宽屏液晶监视器屏幕尺寸≥31英寸，输出模式16：9，4X3G SDI数字接口，分辨率4096X2160P； 7.耳鼻喉科全高清图文工作站； 8.配置专用台车一辆 ▲9.配置要求：为保证系统设备的稳定性，摄像主机、摄像头、光源、电子鼻咽喉镜须为同一品牌。 10.提供设备原生产厂商的DATASHEET、配置清单； 11.整机保修不少于一年，投标文件中提供详细售后服务计划。 （二）配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 3D4K内窥镜摄像主机， Matrix P Spectar平台，带电子染色; 1. 2; 3G SDI线2m HD-BNC，4K摄像专用; 1. 3; 脚踏开关，线长3米; 1. 4; 脚踏开关，线长3米; 1. 5; 无线国际键盘，带触摸板，可消毒，有USB座充; 1. 6; 31寸4K液晶医用监视器（参照或相当于LMD-X310TC）; 1. 7; 4K摄像头，带光学发大，f=16-32mm，用于Matrix P Spectar; 1. 8; 高清电子鼻咽喉镜; 1. 9; 台车，带一组气动臂（参照或相当于ZX-420DD）; 1. 10; 国产台车配套二节侧臂，承重20KG; 1. 11; 条状音响（参照或相当于DELL），须能配合专用台车使用; 1. 12; 医用LED冷光源Matrix LED; 1. 13; 直径3.5mm高性能导光索,长度3000mm; 1. 14; 导光索适配器; 1. 15; 光线输出端适配器; 1. 16; 耳鼻喉全高清图文工作站; 1. |
| 4 | 纤支镜清洗工作站 | 1套 | 工业 | （一）技术参数要求 1.台面、洗消槽、功能背板及干燥台等主体配置与材质要求： ▲（1）洗消槽、功能背板、干燥台面等采用改性PMMA高分子材料，板材材料要求：拉伸强度≥135.0MPa、断裂生长率≥15.7%、弯曲强度≥253.9MPa、简支梁缺口冲击强度≥10.2CkJ/m2、10%应变时的压缩应力≥453.9MPa。（签订合同后供货时中标人须向采购人提供具有资质的检测机构出具的产品制造商材料拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度及10%应变时的压缩应力的检测报告复印件。） ▲（2）要求用模具一体成形，要求抗压强度高，柔韧性好，耐侯性优良；要求抗氧化、耐强酸强碱，要求能满足清洗槽使用消毒液不腐蚀（签订合同后供货时中标人须向采购人提供具有资质的检测机构出具的PMMA-ABS板耐化学试剂1%NaOH溶液和5% H2SO4溶液腐蚀，并且板材在其中浸泡48小时无可视变化的检测报告复印件）；要求表面光滑、易清洗、耐磨损、寿命长、损伤后极易修复、对人体无毒性等。要求无任何接缝，所有倒角为大圆弧，能保证无卫生死角。 （3）签订合同后供货时中标人须向采购人提供具有资质的检测机构出具的管路、管件、配件耐腐蚀性检测报告复印件。 2.台面、洗消槽及干燥台的规格与形状要求： （1）纤支镜高背板主体数量要求约3.0m； （2）纤支镜单方槽规格约为：长500mm×宽760mm，双方槽规格约为：长1000mm×宽760mm，干燥台规格约为：长1000mm×宽760mm、拐角槽：长955mm×宽955mm； （3）清洗消毒槽防泛水设计：槽面向内侧倾斜5度，前端高于后端5厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不会流到柜门或室内楼地面，导致污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒。采用干燥台造型设计，要求能有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落，要求能全方位的保护内镜及附件等。 （4）采用台下柜向前15度倾斜式设计，要求能使操作人员在操作过程能充分保证站立时的舒适感，要求能有效防止操作人员的腰酸背痛，要求内镜清洗工作站规格尺寸能满足各种清洗内镜需求，要求槽大小合适能便于清洗，也不损内镜，采用台面高度约880mm，前后宽度约785mm（槽口前后宽度尺寸约为420mm～470mm：干燥台无槽口尺寸），各功能槽左右长度外框尺寸约为500mm～1710mm（槽口左右长度尺寸约为 355mm～800mm）。 （5）内镜清洗工作站不锈钢主体支架采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm。 （6）工作站清洗槽、消毒槽有容量标识，标示的分度值不大于2L，且容量标识误差不超过20%。 ▲（7）功能背板采用吊柜式设计，吊柜选用PVC板（或SUS304不锈钢）材质，非复合板及碳钢烤漆板，要求能杜绝出现膨胀或生锈现象；柜体开门方式采用平行开门设计，要求符合人体工程学设计，要求能方便操作人员操作；功能背板长度与槽体长度尺寸一致，要求能便于搬迁、重组、升级。 （8）功能背板应集成无闪烁LED照明系统，照明灯具有三重色温，要求能减少操作人员视觉疲劳； 3.多功能自动灌流器配置及功能要求： （1）自动灌流器配置数量要求：4套 （2）操作面板采用人性化“隐形设计”，要求能有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤，同时不留卫生死角、不占操作空间； （3）自动灌流器由两部分组成：操作面板、执行部件。要求维修时只需单个更换，能节约费用、维修方便。 （4）执行部分由：高压水泵、电磁阀、供气管组成。 （5）在清洗、漂洗、浸泡消毒、末洗、干燥等五步组成，每步都必需配置单独的自动灌流，并严格按国家相关规定标准要求，采用洁净的“一次水”灌注，不从槽内使用循环水或其它地方的未处理水灌注，杜绝交叉感染或造成内镜的意外损坏。 （6）自动灌流器可以全自动一次性完成三个环节的工作：注液、注气、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，为集成芯片（可电脑程控），要求体积小、运行稳定、快速。 （7）各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），要求操作简单方便、计时准确。 （8）面板采用7寸彩色液晶屏，屏幕分辨率1024*600。各流程功能均由微电脑控制，一键启动。采用触摸控制按键，非按键膜按键，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行操作 4.快速接头材质及功能数量要求： （1）快速接头数量要求：4个。 （2）快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，要求能有效的防止酸碱腐蚀、增强耐磨性。 （3）快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，要求操作方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散。 5.水处理器的数量及性能要求： （1）水处理器数量要求：1个； （2）处理性能指标要求：根据不同科室的内镜洗消要求，配置有不同等级的水质处理设备。采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗，防止交叉感染。高水平消毒用水为5μM和1μM分级高精度超微过滤流量：0.5t/min。要求达到国家卫生相关规范标准。 （3）功率：≥750W，电压：220V，可更换滤芯。灭菌用水过滤精度为0.01μM，不锈钢材质，多层式渗透，净化过滤水质保证内镜清洗安全，预防水中杂质造成内镜阻塞，可采用反冲式维护清洗，水处理量：2～5T/h可选。 ▲6.自动加酶系统（1套） （1）要求达到国家卫生相关规范标准。 （2）设置好酶洗液比列，自动添加清洗剂； 7.中心气体处理器的数量及性能要求： （1）中心处理器数量要求：1套； （2）采用气体处理器，气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa），专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤内镜。无耗材、免维护、免清洗。 8.专用空压机 （1）专用空压机数量要求：1台； （2）包含空气压缩机和中心气体处理器，具备油水分离功能，采用无油气泵； （3）中心气体处理器包括气源处理系统和灌流气压调节器； （4）中心气体处理器（空气过滤减压装置）能过滤直径≥0.3μm的微粒； （5）具有压力显示功能，显示精确度≤0.02 MPa； （6）具备压力可调功能，可调范围 0.05MPa～1.0MPa。 9.高压供水器 （1）高压供水器数量要求：1套 （2）电压：DC≥12V，电流：≥3.5A，出水水压：≥0.4MPa（恒压）。功率：≥36W，流量：≥5.0L/min（0.3T/h），控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性。提供恒定高压力注水（用户供水水压在高于或低于设定压力时自动启动，维持恒定压力）。 10.全不锈钢高压气枪的数量及材质性能要求： （1）全不锈钢高压气枪数量要求：3把 （2）材质采用304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。 （3）内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压。 11.全不锈钢高压水枪的数量及材质量要求： （1）全不锈钢高压水枪数量要求：2把； （2）材质采用304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。 （3）内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或波吹内镜的注水注气孔时水会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由高压供水器精确调控水压。 12.给排水系统的数量及材质要求 （1）给排水系统数量要求：4个点位； （2）给水系统材质采用：SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。采用多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250µm（≥60目），全304＃高压编织供水软管及管件； PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2017中PP-R技术要求和SH-T1750-2005技术要求。排水系统采用：304#不锈钢下水器； PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 13.供气管路要求： （1）专用的气动部件：外径≥7.9mm，内径≥5.4mm，耐压≥15kg。 ▲14. 电动方槽盖数量及材质要求 （1）数量要求：1个； （2）材质要求采用透明亚克力面板，触摸屏和脚踢感应两种控制方式，能充分把每个槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况。 15.镜体测漏系统（1套） （1）采用微电脑控制系统和电子压力传感器检测压力，使用旋转编码开关调节测漏压力和测漏时间，检测压力和检测时间连续可调，测漏结束自动泄压和数值提示，可根据不同内镜厂家要求，选择测漏压力和测漏时间，保证检测灵敏度和保护内镜免受过压影响； （2）测漏压力数字显示，连续可调，压力范围 1～35KPa；测漏时间数字显示， 连续可调时间范围 10～90 秒。 16.运转车（1台） （1）软式内镜托盘：约长580*宽430*高103（大圆角）； （2）托盘:上下两层，材质为改性 PMMA 高分子复合材料,经高温吸塑而成，要求弹性好、表面硬度高、抗氧化、耐酸碱、表面光滑易清洁、耐磨损等。盖子：采用透明的PMMA透明亚克力 （3）车体：由冷轧板经特殊工艺加工而成，外表面喷塑。 17.100L/H内镜室专用纯水机（1台） （1）产水量：100L/h/套（25℃）； （2）水利用率：≥50%； （3）脱盐率≥ 98%； （4）产水水质 ①处理方式：预处理+单级反渗透+在线消毒+纯水箱+恒压供水； ②纯水电导率：≤15μs/cm （25℃）； ③符合WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)中纯化水卫生要求，细菌总数≤10CFU/100ml。 （5）设备主要技术要求/标准性能 ①全自动运行控制，自动开停机，要求能实现无人看管； ②预处理系统自动冲洗及再生运行； ③反渗主机的自动清洗保养功能，具有自动脉冲冲洗功能； ④具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 ； ⑤多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示 ； ⑥智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全； ⑦配置在线杀菌装置，软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水，纯水具有循环管路； （6）控制方式：采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率； （7）组成：该水处理设备由预处理系统、单级反渗透主机及纯水供水消毒系统组成； （8）预处理系统由软化过滤器、保安过滤器组成； ①软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥1m³/h； ②罐体规格为817树脂罐，品牌参照或相当于北京荣鑫泰； ③阀体为全自动再生控制阀。 ④盐箱：≥25L、内置式； ⑤保安过滤器：材质为工程塑料，流量≥1m³/h； （9）反渗透系统 ①处理方式：单级反渗透。 ②高压泵要求：泵体材质：不锈钢、流量≥0.8m³/h、扬程≥100m。品牌参照或相当于三角洲； ③膜元件要求；脱盐率≥98%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜 型号参照或相当于4021； ④膜元件数量：1根/套； ⑤集成在碳钢机架，主机尺寸：约880 mm×700 mm×1370 mm（长×宽×高），内置水箱尺寸：≥80L； （10）纯水供水系统由不锈钢储水箱及纯水泵等组成； ①纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥1m³/h、扬程≥20m； ②品牌参照或相当于三角洲 ③水箱：容积为≥80L，材质为不锈钢或PE，带液位装置。 ④供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。 ⑤系统管道：U-PVC； ⑥在线消毒系统由在线杀菌装置计量泵、加药箱组成； （11）水、电耗量、重量： ①出水量：≥100L/h； ②设备功率：1.0KW； ③设备电源：220V ，50Hz； ④供水压力：0.2Mpa～0.6MPa（最佳为0.3MPa ）； ⑤进水最佳水温：5～35℃ （25℃ 最佳）； ⑥重量：约 180Kg。 （二）配置清单 序号; 产品名称; 数量及单位. 1; 清洗槽; 1个. 2; 漂洗槽; 1个. 3; 消毒槽; 1个. 4; 末洗槽; 1个. 5; 干燥台; 1个. 6; 主体（柜体及背板）; 1套. 7; 多功能自动灌流器; 4套. 8; 全不锈钢高压水枪; 2把. 9; 全不锈钢高压气枪; 3把. 10; 专用空压机; 1台. 11; 中心气体处理系统; 1套. 12; 气源处理器; 1套. 13; 水处理器; 1套. 14; 酶洗/消毒过滤器; 2个. 15; 给水系统; 4点位. 16; 排水系统; 4点位. 17; 电路系统; 1套. 18; 电动方槽盖; 1个. 19; 快速接头; 4个. 20; 清洗连接头及灌流管; 4套. 21; 内镜清洗消毒操作流程牌; 1套. 22; 纱布架; 1个. 23; 附件架; 1个. 24; 镜体测漏系统; 1套. 25; 运转车; 1台. 26; 100L纯水机; 1套. |
| ▲第二部分 商务要求（商务响应承诺与售后服务承诺同一内容不一致的以最优为准） |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括拆旧费用（如有）、安装费用、安装后的现场垃圾清理； （5）设备安装、培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （6）到现场验收的费用； （7）仪器设备按规定需要第三方检测公司检测的费用； （8）接入医院的信息系统产生的所有费用。 |  |  |
| 质保期 |  | 整机质保期不少于1年原厂全保，质保期内上门维修、更换零部件。质保期满后，以优惠价格提供终生维修和备件更换（质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始） |  |  |
| 交付的时间和地点 |  | 1. 交付时间： （1）进口产品：自签订合同之日起30日内交货安装调试完毕并交付使用。 （2）国产产品：自签订合同之日起15日内交货安装调试完毕并交付使用。 2. 交付地点：广西防城港市内采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |
| 付款条件 |  | 采用分期付款方式，采购人自合同签订且项目具备支付条件之日起10个工作日内支付合同款的30%给中标人（中标人为中小企业的，支付合同款的50%），自设备安装验收合格正常使用后供应商开具货款全额发票给采购人，采购人在收到发票之日起30日内一次性支付剩余的合同金额给中标人（不计利息）。 |  |  |
| 售后服务 |  | 1.保证至少质保期内能提供原厂配件供应保障，超过质保期的维保只收配件成本费。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货到用户现场，在用户要求的时间内负责安装调试合格，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止。 （2）设备出现故障时6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场。 （3）质保期内对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的质保期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，应由中标人负责修理。质保期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。 （4）开机率≥95%（按全年365天计算），停机最多18天，超过1天，质保期延长7天。 |  |  |
| 包装和运输 |  | 货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1.所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、中标人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。 2.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。 3.中标供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；中标供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，中标供应商须赔偿该损失。 4. 本项目验收时，中标人须出具中标货物生产厂家的售后服务承诺，否则验收不通过。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.以上“项目需求”中带“▲”标注的技术参数及要求有任意一项负偏离的，投标无效；不带“▲”标注的技术参数有4项（含4项）及以上负偏离的，投标无效。“商务条款”有1项以上（含1项）负偏离的，则投标无效。 2.本项目的核心产品为第3项产品“4K动态鼻咽喉镜”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3.以上投标产品属于医疗器械管理范围的产品，供应商必须在投标文件中提供相应投标货物的《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》复印件并加盖供应商电子签章，否则投标无效。 4.供应商须在投标文件中提供服务方案以供评审，服务方案内容详见第四章 评标方法及评标标准。 |  |  |
| 采购预算 |  | 本项目采购预算金额为359.1万元，各个标的分项采购预算详见下表： 序号; 各个标的名称; 数量及单位; 各分项采购预算（元）; 备注. 1; 二氧化碳激光手术系统（智能型）; 1套; 845000. 2; 耳鼻喉镜清洗工作站; 2套; 410000. 3; 4K动态鼻咽喉镜; 1套; 2198000. 4; 纤支镜清洗工作站; 1套; 138000. 合计; 3591000. 供应商的投标报价超过采购预算金额的，报价无效；供应商的各分项投标报价超过分项采购预算金额的，报价无效。 |
| 第三部分 与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |
| 管理体系、技术证明材料要求 |  | 详见第四章 评标方法及评标标准 |  |  |
| 业绩要求 |  | 详见第四章 评标方法及评标标准 |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 政策性加分 |  | 详见第四章 评标方法及评标标准 |  |  |
| ▲（三）进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本项目第3项产品“4K动态鼻咽喉镜”已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责代办进口产品报关等手续；其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |