## Sheet1
全自动医用PCR分析仪项目需求
序号 | 产品名称 | 参数 | 投标参数 | 是否响应
1 | 全自动医用PCR分析仪 | 主要技术参数 1. 具备国家药监局（NMPA）认证等资质。 2. ★采用实时荧光定量PCR技术，可在体外定性或定量检测感染性疾病病原体、耐药性等。 3. ★能做到“样本进，结果出”，实现样本前处理核酸提取、扩增检测一体化。 4. 实现单样本独立质控，独立反应体系，可导出质控趋势报告。 5. 具备快速升降温能力，应满足加热缓变率（最高）：≥5℃/秒；冷却缓变率（最高）：≥2.5℃/秒；温度维持时间准确度：±1.0秒。 6. 应具备灵活的样本处理能力，样本随来随检。 7.光学通道特性：≥6色荧光信号激发及检测。 8. ★分析软件：具备能够定性、定量分析实验室数据，并自动分析判读结果的能力。 9.具备仪器自检及维护功能，实时监控仪器运行状态。 10. ★系统检测菜单包含以下项目：结核分枝杆菌快速检测、乙型肝炎病毒（HBV）定量检测、丙型肝炎病毒（HCV）定量检测、艾滋病毒（HIV）定量检测、沙眼衣原体/淋球菌定性检测、甲乙型流感病毒和呼吸道合胞病毒定性检测、人乳头瘤病毒（HPV）定性检测。 11. 生物安全性：单个样本的核酸提取、核酸扩增和目标检测三个步骤应最大化地减少暴露过程，以减少提取、扩增过程中产生污染的可能性，提高生物安全； 12. ★能够从痰液、痰沉淀标本中快速鉴别结核分枝杆菌及利福平耐药检测。 配置清单 全自动医用PCR分析系统包括以下主要组成部分： 1.主机，1台 2.笔记本电脑，1台 3.条形码扫描器，1个 4.配套系统软件