## 失眠治疗仪
附件
失眠治疗仪参数
序号 | 产品名称 | 参数 | 投标参数 | 是否响应
1 | 失眠治疗仪 | 1.适用范围 本产品适用于治疗或缓解失眠症状。 2.设备作用机理失眠治疗仪是一种用于治疗或缓解失眠症状的电刺激治疗设备，在电极的阳极和阴极之间产生一个高精度电流，用于进行经颅电刺激。tDCS模式下，产品通过恒定可调节的微电流(0-2000μA)通过刺激电极(电极片)作用于患者治疗部位从而来达到治疗效果。除此之外，在治疗的同时，通过舒缓的音乐同步播放，让患者从身至心的放松，使治疗效果更进一步。 3.治疗方式:产品包含tDCS/音乐治疗多种治疗模式，可自定义治疗方案。 4.tDCS 模式性能:电流强度设置范围0μA~2000μA可调，误差不大于设置电流强度的±10%。 5.输出波形:经颅直流电刺激(tDCS)波形是一条直线。刺激时间为20s~30min可调，误差不大于±5%设定值。 6.报告管理:系统支持报告打印，报告查询，报告保存等功能。 7.电流强度调节便捷操作:系统界面可在治疗过程中根据患者的适应情况随时调节电流强度。 8.输出电极:双输出电极，配备专用电极线，有效保证电极输出电流稳定可靠。 9.电流输出电极片:专用电极片，可靠牢固贴于身体固定位置，有效保证输出电流波形作用于睡眠中枢核团。 10.电气安全:设备符合GB9706.1-2020、YY9706.210-2021中规定的要求。 11.电磁兼容性:符合YY9706.102-2021《医用电气设备第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求并列标准:电磁兼容要求的试验》的要求。 12.输出端开路和短路的影响:刺激仪能承受输出端开路和短路的影响，其性能不会消弱。 13.工作环境 环境温度:5℃~40℃;; 相对湿度:≤80%RH; 大气压力:86kPa~106kPa 使用电源:输入交流:AC220V,50 Hz; 14.软件运行环境 CPU:4核及以上; 内存:16G及以上; 硬盘:512G及以上; 显示分辨率:1920*1080及以上; 操作系统:Windows10/Windows11及兼容版本。 网络条件:广域网、局域网 15.刺激脉冲幅度:≤20V 16.电极输出峰值电流:≤10mA 17.治疗仪防电击类型:I类 18.治疗仪应用部分防电击程度: BF型 转运推车:万向轮灵活方便，转运把手，可方便在门诊、病房内使用。 19.配套使用的电极片价格≤5元/片。
配置清单： 系统控制软件v1 1套 台式一体机 1台 医用台车 1 台 控制器 4个 电极片 16对 电极线 4 根 数据线 4根 说明书 1本 保修卡 1 张 合格证 1 张