
防城港市第一人民医院儿科医疗服务能力建设和精神卫生服务能力提升智能输液
监控系统采购项目技术参数表
一、采购清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位

	
	智能输液监测软件系统
	1
	套

	
	输液监测器
	52
	台

	
	蓝牙网关
	14
	套

	
	充电坞
	13
	台

	
	输液大屏
	1
	台

	
	综合布线
	1
	套

	
	移动PDA
	4
	台


二、采购招标参数
（一）输液监测软件系统

	功能模块
	参数要求

	PC端

	登录
	系统支持密码和账户登录，支持强密码设置并且定时要求更改。

	智能提醒
	▲余液量提醒：剩余液量低于预设的警戒值提醒；剩余时间提醒：剩余输液时间提醒(根据当前输液滴速计算)；输液滴速：实时显示当前输液滴速；滴速异常提醒：输液滴速超出预设范围(过快,过慢)提醒；低电提醒：输液监测仪剩余电量低提醒；输液完成提醒：药液空瓶并阻断后提醒；异常停滴提醒：当患者针头堵塞、患者私自关断输液调速器等造成输液异常停滴时进行提醒；提醒方式为异常输液患者自动置顶以及语音播报提醒。

	输液管理
	病区患者：显示患者基本信息（包含但不限于以下信息：住院号、姓名、年龄、性别、床号、入院诊断、绑定输液监测仪设备）；支持自定义分组显示和提醒，方便护士排除干扰针对性的管理自己设定的患者，包括全科患者、我的患者；支持查询患者的基本信息；可根据患者住院号或姓名进行查询。

	
	警告记录查询：可查看系统本科室的输液记录信息。可根据床号、输液状态、选定日期进行筛选。可显示患者姓名、住院号、床位、输液状态、剩余时间（分钟）、剩余液量（ml）、输液进度、输液开始时间、结束时间和输液告警；可查看单一患者历史报警记录，可显示处理状态、警告信息、开始时间和结束时间；通过点击警告信息，可进行本科室报警记录查询，可根据时间区间、处理状态、床位等筛选患者报警信息。

	
	输液监测：实时显示所有进行输液监测的床位患者的输液状态及基本信息，包括但不限于以下信息：床位、患者姓名、剩余液量、预估剩余时间、输液检测仪电量、输液滴速。

	
	异常排序：支持把异常输液（含输液接近完成、输液中止、输液过慢、液位过低、电量将耗尽、电量低）等情况进行自动排序，将异常情况排在列表最前面，方便查看。

	
	与医院自有算力平台对接后，系统能具备判读能力，结合患者身体及药物相关数据，给予医护人员滴速度建议，通过点击可查看滴速建议原因。如发现异常，可根据输液建议滴速直接在弹窗内进行修改。修改成功后可直接在输液监控仪查看修改后滴速。

	
	▲支持实时监控输液统计功能，实时展现当前输液、空床总数、异常总数。

	
	自定义表格：通过自定义方式提取医护人员需关注的数据信息。

	输液统计
	输液量统计：可查询科室的输液量统计图，包含输液总次数和总输液量统计。支持查询统计病区护士操作工作量明细和汇总。支持柱状图、折线图两种数据模型统计展示当前病区和全员的输液情况；可自定义展示统计项，输液次数、输液量和告警次数。可三项同时展示，也可单项展示；根据时间区间、图表类型、显示内容筛选，查看全院或者当前病区输液次数、输液量和告警次数

	输液日志
	可显示输液日志（患者姓名/住院号/床位号/输液次数/操作记录），下方流速折线图动态展示，附开始/完成时间、有效时长、报警数。

	智能输液可视化中心
	支持（全院/本科室）及时间维度筛选，实时展示本科室输液核心数据，包含全局概览：正在输液状态、输液人数、输液总时长、当日累计报警次数及“较昨日”变化趋势；本科室病区输液情况（展示当前患者报警次数、输液次数及输液时长），今日输液报警（过慢/中止/暂停）进行统计次数和平均响应时长，配输液报警比例饼图、设备使用率环形图，数据可视化全面直观。

	设备管理
	▲可查询监测仪设备信息，包括设备编码、设备名称房号、床位、类型、状态、绑定设备；可智能管理所有的输液监测仪，对监测仪进行查看、绑定、修改绑定和删除；可查询蓝牙网关设备信息，包括设备编码、设备名称、床号、类型、状态；可查看蓝牙网关设备状态在线与否；可监测分析输液检测器和蓝牙网关的设备状态。 

	系统设置
	输液警戒配置：支持设置输液监测预警范围，如阻塞时间、低速百分比、低速速率、高速百分比和提示音（含滴速提示音、蓝牙提示音、绑定提示音、倾斜提示音）和阻塞时阻断、剩余时间、剩余液体。

	
	其他管理：支持系统用户管理，可新增、删除和编辑用户信息；支持床位管理，包含床位的增加、删除等操作；支持输液监测页面主题显示风格的常规设置；支持病区管理，包含病区的查询、增加、删除等操作。

	
	日志下载：支持下载系统服务器运行状态相关日志。

	责任分组
	可新增责任分组，根据医生、护士不同身份进行输液患者分组管理。

	接口对接
	▲支持与医院信息化系统对接获取病人、医嘱等信息。

	APP端

	输液监测
	实时显示输液监测床位患者的输液状态，包括剩余液量、滴速、预估剩余时间；查看某床位患者的输液详情，包括输液输液进度、剩余液量、剩余时间以及滴速变化和剩余液量，对接后可显示输液医嘱信息；支持设置自定义或责任分组提醒，方便护士排除干扰针对性的管理自己设定的患者，包括筛选全科、责任组及自定义患者；支持添加所需提醒的患者床位，聚焦当前需要处理的患者床位；支持对输液仪的总输液量和速度设置（含流速或滴速模式）。支持按照HIS系统医嘱滴速自动配置。

	扫码核对
	▲扫描设备：支持扫描输液监测器快速动态绑定设备信息；对接后，支持扫描输液码快速获取输液医嘱信息；扫码药品核对的时会进行输液配置禁忌功能的提醒；支持扫描患者手腕带核对病人信息。

	智能提醒
	余液量提醒：剩余液量低于预设的警戒值提醒。剩余液量低于预警值提醒。余液量支持语音播报提醒；滴速超过预设的警戒值范围提醒。滴速支持语音播报提醒；输液监测器剩余电量过低提醒；提醒方式为移动app终端弹窗，通知栏、震动、语音提醒；可对提醒进行响应和处理；支持查看所有待处理和已经处理的提醒消息。

	输液统计
	可查看系统各科室的输液量统计图，包含输液总次数和总输液量统计；支持当日、本周、本月和自选择日期查看输液总袋数和总输液量的统计信息查看。

	输液监测器管理
	▲输液监测器查看：可查看输液监测器设备信息；可根据床号搜索过滤查看输液监测器信息；可智能管理所有的输液监测器信息，对输液监测器进行绑定、修改绑定、添加设备。

	输液监测器远程控制
	远程输液参数设置：支持滴速模式和流速两种模式来控制输液监测仪对输液滴速,药剂量进行设置。支持操控输液检测器夹闭。

	设置
	支持对系统的科室切换；支持弹窗提醒开关设置；支持告警震动提醒开关设置；支持修改登录者登录密码；登录后，才能进入应用设置页面进行相应操作，保证系统安全；支持版本更新检测，及下载更新；支持自定义或责任组进行提醒选择。支持应用程序设置强密码，并要求定时更换。

	输液大屏端

	输液监测
	实时显示所有进行输液监测的床位患者的输液状态，包括输液滴速、剩余液量、预估剩余时间、输液完成、堵塞停滴等。根据配置，显示输液和剩余液量刻度标尺；支持实时监控输液统计功能，实时展现当前输液、空床总数、提醒总数、累积输液；输液提醒进行实时展示，如：过慢、完成、暂停、电量低、终止、过快等。

	智能提醒
	剩余液量低于预设的警戒值提醒。余液量支持语音播报提醒；剩余时间提醒：页面显示当前输液剩余时间；滴速超过预设的警戒值范围提醒（PC端设置提醒阈值）。滴速支持语音播报提醒；输液监测仪剩余电量低提醒；药液空瓶并阻断后提醒；当出现针头堵塞、患者私自关断输液调速器等造成输液异常停滴时进行提醒。

	智能控速
	滴速控制：根据医嘱设定的滴速，输液监测仪能自动控制滴速,不超过预设值。


（二）输液监测器
	指标项
	参数要求

	硬件基础配置
	整机规格：电池容量≥1600mAh，续航≥36小时

	
	显示屏：OLED屏（尺寸>=0.9英寸），支持显示输液滴速、累计药量、蓝牙状态、电量、设备/患者信息

	
	支持实体按键含≥4个导航按键（上下左右）、≥1个启动按键、≥1个暂停按键。

	
	可根据不同的茂菲氏滴管进行高度调节，提高输液器适配度。

	
	▲液滴传感及液位监测：红外式检测技术，具备对茂菲氏滴管中液位的监测功能, 如发生滴管存液不足或阻塞，可进行提示。

	输液控制
	滴速控制：范围10-99滴/分钟，支持远程自动同步医嘱和本机按键设置输液滴速。

	
	输液滴速控制误差：输液监测器能自动控制输液滴速在设定范围内，控制平均误差≤±2d/min或±10％，取大者。

	安全机制
	▲主动止液：当患者输液完成或输液异常（触发大角度倾斜、空瓶、电池耗尽、设备故障）等情况报警时，输液监测器将自动夹闭输液管。

	
	防误触发：抗抖动算法（正常工作状态中轻微抖动不影响液滴检测精度），强光抑制技术（户外适用）

	
	当倾斜角度超过20度时将触发倾斜报警提示,如果倾斜角度接近90度,将自动阻断输液,防止空气进入

	报警和提示
	支持声光报警提示； 

	
	▲支持声光闪烁报警提示； 

	
	支持输液完成、输液异常（滴速过快、过慢，堵塞，设备倾斜，设备自检故障）、滴管液位低、电池低电等报警提示。

	通信与供电
	无线连接：蓝牙支持BLE 5.0或及以上要求，2.4GHz或以上频段，发射功率≤2.5mW（+4dBm）；

	
	▲离线监测：在无网络状态下（例如患者转床或检验检查等情况），可进行本地输液监测，并支持输液异常情况下提供声光报警。

	
	充电设计：支持双模充电，无线充电 和Type-C有线充电。

	辅助设计
	配备有输液监测器固定支架、输液器滴管固定支架，防止输液器及输液监测器在输液时意外掉落


（三）蓝牙网关

	指标项
	参数要求

	电源特性
	电源供给 DC-12~24V/1A 或 POE供电；工作电流 ≤200mA；最大功耗 ≤1W

	网络与接口
	RJ45百兆网口

	无线通信能力
	无线协议 BLE、ZIGBEE、WIFI、LORA；无线发射功率 BLE/ZIGBEE ≤2.5mW (+4dBm)，LORA ≤50mW (+17dBm)

	连接设备数
	BLE设备≥15个, ZIGBEE 设备≥255个, LORA设备≥255个；

	环境适应性
	工作环境温度：+5℃~+40℃；存储环境温度：-20℃~+55℃；工作湿度：10%~95% (无凝结)


（四）充电坞

	指标项
	参数要求

	电源规格
	电源输入AC-220V

	充电配置
	≥4个无线充电位，每个功率≥2.5W，支持Qi-V1.2.4协议，整体效率≥65%

	充电方式
	采用磁吸无线充电方式和Type-C有线充电，匹配输液检测器使用。

	安装方式
	支持首尾级联安装，方便布线


（五）输液大屏

	功能模块
	参数要求

	显示技术
	≥55英寸；D-LED背光源；显示比例16:9；显示响应时间≤8ms；显示色彩≥1.07亿全真色彩；TYP72%NTSC色域；

	物理分辨率
	≥3840*2160（4K），全通道超高清4K系统图标显示；可视角度≥178°；

	屏幕
	▲运用自动色彩及图像增强处理器，画质优化，细节显示处理佳；亮度≥300cd/m²；对比度 ≥1200:1； 可触屏操作。

	智能唤醒
	支持HDMI/VGA/RS232通道/网络信号输入智能唤醒。

	外观
	1．提供壁挂支架。
2．整机接口：≥HDMI IN*2，≥USB3.0*1，≥USB2.0*1,≥TOUCH USB*1 ,≥ LAN*1，≥OPTICAL OUT*1，≥Audio IN*1，≥RS232*1，VGA*1;LINE OUT*1;
3．支持视频播放格式：应不少于：H.263, H.264, H.265, MPEG-2, MPEG-4, AVC, ASP, VP8, MJPEG, AVS, AVS+, AVS2.0；
4．支持音频播放格式应不少于：MP2, MP3, PCM, AAC, AAC+, APE, DRA, FLac, FLAC， OGG
5．支持图片格式格式应不少于：PNG,JPEG,BMP,GIF；

	操作系统
	Android11.0或以上

	CPU
	≥四核 A55；

	内存、存储
	RAM：≥4G，ROM：≥32G；

	无线传屏
	支持≥4分屏，至少4个设备在线，支持通过软件投屏，投屏支持电脑、手机、平板设备，整机内置接收模块，可实现外部电脑音视频信号实时传输到监视器上

	功能设置
	机器可支持语言设置、USB自动播放设置、屏幕保护与显示设置、控制、电源控制、遥控与按键、定时关机等功能设置；

	技术合规性要求
	投标产品须通过中国节能产品认证，须提供经国家认监委核准的第三方机构颁发的有效认证证书扫描件，且认证产品型号须与投标型号完全对应，证书需清晰体现有效期及认证范围。


（六）综合布线

	指标项
	参数要求

	综合布线
	包含系统上线所需布线，线材，人工，辅材等费用。


（七）PDA
	指标项目
	技术参数要求

	CPU处理器平台
	高通八核处理器及以上，频率≥2.45GHz ;

	存储器
	RAM：≥4GB，

	
	ROM：≥64GB 

	操作系统
	≥Android 11；

	触摸屏
	屏幕大小：≥5.6英寸彩色，分辨率支持：≥1440x720多点触控屏，超明亮，阳光下可视。

	WIFI
	支持2.4G/5G 双频，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议

	蓝牙
	蓝牙5.0或以上,支持 BR/EDR + BLE

	通信制式
	支持5G或4G 全网通,向下兼容3G、2G网络

	条码扫描器
	能读取识别各种编码格式的一维码、二维码

	定位
	支持高GPS，A-GPS、北斗和GLONASS定位

	防护等级
	满足工业IP67防护等级，可承受 1.5m 高处到地面的多次跌落

	电池
	5000mAh或以上锂电池，

为保证续航使用，用户无需工具可手动拆卸更换。

续航时间：电池工作时长≥10小时（非待机时间）

	充电底座
	可提供一机一电充电底座，同时充电一个主机和一块电池。

	OTA升级
	支持OTA在线系统升级

	绑带
	主机背面需要装配绑带，便于持握设备时固定。

	售后服务
	整机三年全保，含电池含碎屏含外壳损坏


技术要求

	序号
	要求

	1
	▲须提供系统涉及的所有操作系统、数据库、中间件等，并不再收费。

	2
	须支持主流的操作系统，如windows、安卓等

	3
	按照医院要求，能实现与医院其他信息系统，包含但不限于HIS系统、EMR等系统的互联互通、数据共享；

	4
	中标后提供医院所需数据库表结构及详细说明文档。

	5
	保证数据的开放性，如存在加密数据，需提供解密方法。

	6
	系统扩展性好。

	7
	异常处理机制完善，有清晰明确的报错信息:有详细的日志记录，便于排查问题。

	8
	系统可配置性高，能通过配置文件完成各种功能、参数的设置。

	9
	系统运行稳定，业务处理高性能快速响应，界面友好，操作简便。

	10
	系统要有完备的应急预案，保证业务运行的连续性。

	11
	提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态,保证系统能够进行恢复。

	12
	系统权限设定应当遵循最小授权原则。

	13
	系统满足访问控制、安全审计、剩余信息保护、软件容错等信息系统安全等级保护(三级甲等)的其他规范要求。

	14
	开放端口。系统支持多机构管理。

	15
	系统涉及的所有数据应具有完善的隐私保护机制，确保数据不泄露，且只能用于本单位的相关业务。

	16
	硬件设备通信速率及稳定性、移动设备的续航能力应满足实际业务要求。




