# 项目采购需求文件

说明：

1.投标单位的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2.本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标单位请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3.带▲号条款为实质性内容要求，必须满足。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 采购数量 | 预算金额（万元） | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用离心机 | 台 | 2 | 3 | - 主要参数及配置： 1. 金属机箱、电子门锁、不锈钢离心腔，安全可靠； 2. 99个程序，可自主设定5段阶梯程序，用于梯度离心可显示每段程序的进度状态； 3. 单片机控制， 人性化界面，4.3寸高清液晶屏显示，显示直观； 4.专用rpm/rcf数值转换按键，可快速设置转速和离心力数值，方便快捷； 5.专用程序快捷按键，全触摸参数设置，显示直观、操作简单； 6.直流无刷电机驱动，无碳粉污染、升速快、运行平稳、使用寿命长； 7.有瞬时离心功能，最快停机时间5秒，停机能自动开盖； 9.运行中能修改转速、时间等参数，可记忆最后一次运行参数； 10.采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳运行； 11.配备交叉配血、细胞洗涤、细胞涂片、血型卡、淋巴球洗涤等多种转子可一机多用。 ▲12.最高转速：5000r/min ±10rpm ▲13.最大相对离心力：3550×g 14.最大容量：15ml×12 支 ▲15.定时范围：1 ～ 99min59s 16.整机噪声：≤ 45dB（A） 17.电源：AC220V; 50Hz; ▲18.配置3个转子：交叉配血转子：10ml×12 支，细胞洗涤转子：细胞管 ×12 支， 血型卡转子；血型卡 ×12 支 |
| 2 | 低速台式离心机 | 台 | 1 | 1.9 | 1. 本机采用金属机箱，电动自吸门锁，直流无刷电机驱动、运行平稳、安全可靠； 2. 微机精准控制， LCD液晶屏显示各项运行参数， 性能稳定，操作简单快捷； 3. 具有开盖自动停机及多种保护功能及停机选择自动/手动开盖功能； 4. 到达设定转速计时模式,具有瞬时离心功能； 5. 20组程序储存功能，设有5个专用阶梯分离程序快捷按键，可根据不同的试剂要 求设置不同的梯度程序。 6. 15档加速16档减速曲线选择，并可设定自由停机模式； 7. 采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳地运行； 8. 停机采用防回荡技术，减速时样品分离面平整清晰；不会出现二次悬沉现象； 9. 运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，断电可记忆最后一次的运行程序和参数。 10.本机可配置12卡和24卡血型卡转子可供选择。 ▲11.最高转速：4000r/min；±10rrpm ▲12.最大相对离心力：2230×g ▲13.定时范围：99min59s 14.整机噪声：≤ 55dB（A） 15.电源条件：AC220V; 50Hz; 输入功率：400W ▲16.配置2个转子：交叉配血转子：10ml×12 支；血型卡转子：24 卡 cards |

| 二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 质保期 | # 自交货验收合格之日起不少于两年。 |
| ▲售后服务要求 | # 1.现货，免费送货上门，免费培训； # 2.参会单位应提出可行的售后服务承诺书； # 3.按厂家承诺实行“三包”； # 4.产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； # 5.如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| ▲交货时间及地点 | # 交货时间：保证有现货，不接受预售；合同签订之日后3日内完成设备交货及安装。 # 交货地点：防城港市常山路赤港街北侧防城港市妇幼保健院设备科 指定地点。 |
| ▲运送方式 | # 货物严格按照产品说明书的运输保存要求进行运送。 |
| ▲付款条件、结算要求 | # 采用分期付款方式，自设备安装验收合格正常使用后，乙方开具货款全额发票给甲方，甲方收到发票且具备支付条件之日起90日内支付合同款给乙方。 |
| ▲合同期限 | # 1.合同期限为1年，自甲乙双方签订合同之日起1年。 # 2.合同期内如遇国家、自治区出台新的政策文件，涉及本品种采购和使用要求则按国家、自治区政策文件要求执行包括但不限于停止采购、限价、限量，乙方自行承担采购政策变化带来的风险。 # 3.合同期内合同内约定的货物单价不得提价，合同期内价格上调的变动风险由供货方自行承担。 |
| ▲其他要求 | 1.成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2.如国家对投标产品实行注册证登记管理制度的，则参会单位必须在投标文件中提供投标产品的注册证复印件等证明文件，并提供相关的经营许可证复印件。 3.成交供应商在签订合同时须向采购人提供供货产品的生产厂家或国内合法代理商出具的有效保证供货证明原件。 4.参会单位成交后，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标不达招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该成交人承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理部门。 5.如果成交商以价格上调原因停止供货，需承担相应违约责任，违约金可以从我院应付的货款中直接扣除；如因停产不能供货，需有厂家出具的停产证明。 |

| 采购预算 | 本项目采购预算金额为4.9万元，各个标的采购预算详见下表： 序号; 各个标的名称; 单价（万元）; 数量及 单位; 各分项采购预算（万元）. 1; 医用离心机; 1.5; 2台; 3. 2; 低速台式离心机; 1.9; 1台; 1.9. 合计（万元）; 4.9万. 供应商的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算金额的，报价无效；供应商的各分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额的，报价无效。 |
| --- | --- |

采购方式：

本项目采用院内议价方式采购。对单位提供产品报价、技术、服务等进行预审后，与供应商谈判议价，采用最低评标价法确定供应商。

投标文件要求：

投标单位需提供《响应文件》， 文件内容按以下顺序装订成册，内容包括：

（一）资格文件

1.有效的营业执照复印件、有效的医疗器械备案凭证复印件、有效的组织机构代码证复印件、有效的税务登记证复印件，以上证件加盖公章。（注：报价人按“三证合一”登记制度已办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证可不提供，以报价人所提供的营业执照复印件为准。）

2.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（或处罚期限届满）。“信用中国”网站的查询结果截图。（必须提供，加盖公章）

3.法定代表人身份证复印件（加盖公章）

4.授权委托书原件（非法人参与时必须提供）

5.被授权人身份证复印件（加盖公章）

6.厂家证件（营业执照副本复印件、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证），无需医疗器械注册证的设备需提供相关证明文件和说明。（加盖公章）

（二）产品报价信息表、技术文件及商务文件等

1.产品报价信息表（见附件1）

2.对文中的“项目要求及技术需求表和商务要求表”的内容进行逐条是否响应，即响应正负偏离表。格式见“附件2技术、商务响应表”

3.售后服务承诺、产品功能彩页（必须提供）及业绩等（如有业绩请提供合同复印件）

4.其他认为有必要提供的材料

注意事项：

1.务必按以上“《响应文件》要求”提供材料。 请将以上材料密封装订成册，一本正本（彩页）。

2.通知议价时间后，若打电话10分钟内无回应，视为以投标文件报价函为准。

3.递交文件截止时间：2025年12月30日17点30分；

递交文件地点：防城港市港口区赤港街北侧防城港市妇幼保健院设备科。（可快递）。

4.议价时间：另行通知。

附件1、产品报价信息表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 厂家 | 规格型号 | 报名单位名称 | 单位 | 采购数量 | 单价（首次报价） | 金额 | 备注（质保期等） | 联系人 | 联系电话（手机） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件2、项目要求、技术需求表和商务要求（格式）：

响应、偏离情况说明表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 文件响应 | 是否响应 （偏离情况） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日